Утверждено

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Протокол от «04»  апреля  2011 г. № 2

# СРО Некоммерческое партнерство

Некоммерческое партнерство

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(НП « СЭ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Правила 2

оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования

г.  Нижний Новгород

2011 год

1.	Общие положения

1.1   Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

1.2 Настоящие Правила являются обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3	Настоящие Правила устанавливают единые требования к обеспечению приборной базы при проведении энергетического обследования объектов потребления энергоресурсов.

1.4 Правила предназначены для применения организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, являющимися членами НП.

2.	Измерительные системы

2.1	Система электроснабжения

Для измерений могут быть использованы имеющиеся в системах электроснабжения измерительные приборы или приборы организации, проводящей обследование.

Измерительная аппаратура должна удовлетворять следующим общим требованиям:

– все приборы должны быть поверены и иметь аттестацию органов Госстандарта;

– погрешность измерения параметров должна составлять не более:
по расходам электроэнергии	±1,5 %;

по измерению токов	±5 %;

по показателям качества электроэнергии:

отклонение напряжения	± 0,5 %;

доза фликера	                   ± 5 %.

2.2	Системы освещения

Основная часть инструментального обследования сводится к измерению освещенности от искусственных и естественных источников света на нормируемой поверхности. Измерение освещенности в осветительных установках производится с помощью отечественных и импортных люксметров.

2.3. Системы	отопления,	горячего	водоснабжения,  вентиляции и кондиционирования

Для измерений могут быть использованы имеющиеся на ИТП или ЦТП измерительные приборы, а при их отсутствии – переносные портативные приборы организации, проводящей энергоаудит. Все применяемые приборы должны иметь аттестацию органов Госстандарта.

Погрешность измерения не должна превышать:

- для расходов – 2,5 %;

- для давлений – 0,1 кгс/см2;

- для температур – 0,1°С.

Измерение расходов. Могут быть использованы установленные в ИТП стационарные приборы, в том числе входящие в состав теплосчетчиков, позволяющие определить мгновенные значения расходов воды: измерительные диафрагмы, приборы турбинного или крыльчатого типа, а также электромагнитные, вихревые и ультразвуковые расходомеры. При отсутствии стационарных расходомеров могут быть использованы переносные ультразвуковые расходомеры с накладными датчиками отечественного или зарубежного производства серий «Portaflow» (Англия), «Sonoflo» и «Sonocal» (Дания) и др., имеющие аттестацию Госстандарта РФ.

Измерение давления. В качестве измерительных приборов могут быть использованы образцовые пружинные манометры. При организации автоматизированной системы измерений в качестве датчиков давления или перепада давлений могут использоваться датчики МТ-100 или датчики давления концерна «Метран», а также аппаратура аналогичного типа зарубежного производства, например цифровые манометры серии С 95 фирмы «COMARK».

Измерение температуры. Могут быть использованы ртутные термометры с ценой деления 0,1°С, устанавливаемые в имеющихся на трубопроводах термометрических гильзах, или термометры, входящие в состав теплосчетчиков узлов учета при наличии вторичной показывающей аппаратуры. Для измерения температуры при отсутствии измерительной аппаратуры на ИТП следует использовать стандартные термоэлектрические преобразователи и термометры сопротивления с вторичными показывающими и регистрирующими приборами. При отсутствии в точках измерения термометрических гильз измерения могут быть проведены с использованием датчиков поверхностного типа или инфракрасных бесконтактных термометров. При применении датчиков поверхностного типа необходимо обеспечить плотный контакт датчика с очищенной от краски и ржавчины поверхностью трубопровода.

Проведение обследования с помощью обычных показывающих или записывающих приборов неэффективно и очень трудоемко, поскольку требуется одновременная регистрация большого количества  параметров в течение продолжительного времени. Поэтому для энергоаудита следует в первую очередь использовать портативные расходомеры.

Измерения в системах отопления. При проведении измерений параметров системы отопления для обеспечения стабильности этих параметров следует вторую ступень подогревателя горячего водоснабжения перевести на смешанную схему, если в обычном режиме она включена по последовательной схеме. Измеряют следующие параметры:

- расходы сетевой воды и воды в квартальной сети при независимой схеме;

- температуру сетевой воды и в квартальной сети;

- среднюю температуру воздуха в отапливаемых помещениях;

4)	давления сетевой воды и в квартальной сети при независимой схеме.
Основными   характеристиками,   которые   должны   измеряться   при

инструментальном исследовании систем кондиционирования зданий, являются: размеры помещений, относительная влажность воздуха, температура воздуха в помещении, скорость воздухообмена, температура подаваемого летом и зимой воздуха, температура наружного воздуха, инфильтрация воздуха. Для измерения влажности и температуры можно применять прибор типа КМ 8004 (Великобритания) или аналогичные приборы других фирм.

2.4 Системы водоснабжения

Для измерения можно использовать установленные в организации водосчетчики, а при их отсутствии применить портативные переносные приборы, например «Portaflow 300» с накопителем информации «Squirrel 1003» и другие приборы. Замеры проводить в интервале не менее одних суток. Необходимо также провести измерения рабочих характеристик насосов: коэффициентов включения и коэффициентов загрузки, изучить их системы регулирования расходов и давления.

Погрешность измерения не должна превышать: 1)для расходов – 2,5 %;

2) для давления – 0,1 кгс/см2.

2.5. Котельные

В организациях и предприятиях, имеющих собственные котельные, одним из основных этапов энергетического обследования являются инструментальные замеры на котельной.

1) Для проведения инструментального обследования применяются стационарные и (или) переносные специализированные приборы. Все применяемые приборы должны иметь аттестацию органов Госстандарта.

В таблице приведен ориентировочный список приборов для проведения исследований.

Перечень приборов для проведения измерений

| № Измеряемый параметр Наименование прибора, тип |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 О2, СО2, СО, NOх, NO2, SO2, коэффициент избытка воздуха |  | Анализатор горения электронный КМ 9006 "Quintox" |
| 2 | Расход жидкостей с температурой до 200 °C | Ультразвуковой расходомер жидкости "Portaflow 300" |
| 3 | Измерение толщины стенок металлических труб | Ультразвуковой толщинометр "SONAGAGE" |
| 4 | Измерение температуры поверхностей | Термометр инфракрасный бесконтактный "Raytek Rayst ST60" |

Допустимые  погрешности  приборов  для  измерений  характеристик котлоагрегатов приведены в следующей таблице.

Допустимая погрешность измерений

| № | Вид измерений | Измеряемые физические величины | Обеспечиваемые предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерений | погрешнос ть |
| 1 | Измерения расхода | Скорость потока жидкости Скорость потока воздуха | (0…10) м/с (0…30) м/с | < ±3% < ±3% |
| 2 | Измерения температуры | Температура | -199…1300 °С | < ±1°С |
| 3 | Измерения состава и свойств веществ | Концентрация отходящих газов топливопотребляющих установок: - окись углерода (СО) - двуокись углерода (СО2) - окись азота (NO) - двуокись азота (NO2) - двуокись серы (SO2) - кислород (О2) - углеводороды (Сx Нy) Состав производственной воды: - Ph - жесткость - содержание железа - нефтепродукты | 100... 10000 ррм 0,3... 20% 25...5000 ррм 50... 1000 ррм 25...5000 ррм 0,25... 25% 0,25...5% (по метану) 0,01... 14 рН 0,01...4,7 мг/л 10...400 мкг/л 0,005...50 мг/л | ± 10% ± 1,5% ± 5% ± 5% ± 5% ± 1% ± 5% ± 0,01 рН ± 0,01 мг/л ± 10 мкг/л ± 40% |
| 4 | Электрические измерения | Параметры электрических сетей | < 2000 A < 750 В < 1200 кВ⋅А 45…65 Гц | < 1,5% < 1% < 2,5% < 1% |

3. Требования к портативным приборам для проведения энергетического обследования

3.1. Портативные приборы, применяемые для энергетического обследования, должны обеспечивать:

- измерение состава и свойств отходящих газов топливопотребляющих установок и оценка их влияния на окружающую среду;

- измерение расхода энергоносителей и определение их электрических и теплотехнических параметров;

- измерение дополнительных параметров систем энергоснабжения.

3.2. Приборы должны иметь сертификат о поверке прибора и внесены в реестр средств измерения.

3.3. Помимо вывода показаний на дисплей или шкалу приборы должны иметь стандартный аналоговый или цифровой выход для подключения к регистрирующим устройствам, компьютерам и другим внешним устройствам.

3.4. Портативные приборы должны иметь автономное питание и возможность подключения к внешние сети при проведении измерений.

3.5. Все приборы должны быть компактными и иметь небольшой вес, позволяющий проводить обслуживание на объекте одним человеком.

4. Варианты приборного обеспечения лица, проводящего энергетическое обследование

4.1. Возможны несколько вариантов приборного обеспечения лица, проводящего энергетическое обследование (далее – энергоаудитор), с помощью которых можно обеспечить различный объем инструментального обследования от экспресс-обследования до полного обследования систем энергоснабжения и энергопотребления.

4.2. Минимальным вариантом для оснащения является комплектация следующими приборами: расходомер жидкости, электроанализатор, газоанализатор, термометр контактный, термометр инфракрасный. Дополнительно в состав приборной базы могут быть включены: тепловизор, люксметр, термоанемометр, тахометр, расходомер пара, расходомер сжатого воздуха, приборы для проведения экспресс-анализа качества воды, толщиномер, манометр, многофункциональный электрический тестер и т.д.

В таблице приведены рекомендации по приборному обеспечению энергоаудитора.

Варианты комплектации приборного парка энергоаудитора

|  |  | Вариант комплектации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | мини- мальный |  | оптимальный | макси- мальны й |
| 1 | Ультразвуковой расходомер типа «Portaflow 300» | 1 | 1 |  | 1 |
| 2 | Толщиномер типа «Sonagage II» | 0 | 0 |  | 1 |
| 3 | Электронный газоанализатор типа КМ 9006 «Quintox» или ДАГ-500 | 0 | 1 |  | 1 |
| 4 | Комплект приборов для проведения экспресс-анализа качества воды | 0 | 0 |  | 1 |
| 5 | Термометр инфракрасный типа «RAYTEK RAYST SF60» | 1 | 1 |  | 1 |
| 6 | Термометр контактный типа N9008, «Comark» | 0 | 1 |  | 1 |
| 7 | Тепловизор | 0 | 0 |  | 1 |
| 8 | Трехфазный электроанализатор типа АR. 5М | 1 | 1 |  | 1 |
| 9 | Термоанемометр типа КМ4007 | 0 | 1 |  | 1 |
| 10 | Люксметр типа RS | 0 | 1 |  | 1 |
| 11 | Накопитель данных типа «SQUIRELL 1000» | 0 | 1 |  | 1 |
| 12 | Цифровой тахеометр | 0 | 0 |  | 1 |
| 13 | Цифровой манометр | 0 | 0 |  | 1 |
| 14 | Расходомер пара | 0 | 1 |  | 1 |
| 15 | Расходомер сжатого воздуха | 0 | 0 |  | 1 |

* - "1" – прибор необходим, "0" – прибор не нужен.

4.3. Для обеспечения объективной оценки объемов потребления энергоносителей или режимов работы отдельных установок оснащать центр следует несколькими комплектами однотипных приборов. В оптимальном варианте расходомеров жидкости, расходомеров пара, электронанализаторов и термометров должно быть от 3 до 6 ед.

Например, приборов, указанных в «оптимальном» варианте комплектации из вышеприведенной таблицы, должно быть минимум 3-4 ед. за исключением тепловизора, люксметра и толщиномера.

4.4. Основные характеристики портативных измерительных приборов приведены в Приложении № 1.

Приложение № 1

1. Ультразвуковой расходомер жидкости " Portaflow - 300 ".

Прибор используется для замеров расхода воды и других жидкостей.

Расходомер “Portaflow - 300” представляет собой ультразвуковой прибор, состоящий из электронного блока и двух датчиков. Датчик прибора устанавливаются на наружной поверхности трубопровода и подключаются к электронному блоку, который находится у оператора.

Принцип действия прибора основан на измерение времени прохождения ультразвукового сигнала от одного датчика к другому, как по направлению течения жидкости, так и против течения. Разница во времени прохождения сигнала прямопропорциональна скорости потока жидкости в трубе, а знак этой разница покажет направление течения жидкости.

Также прибор имеет внутренний накопитель данных, регистрирует скорость и температуру жидкости.

Прибор используется при инструментальном обследовании систем отопления, водоснабжения, а так же возможно производить замеры расхода не только воды, но и других жидкостей.

Ниже приведены общие технические характеристики прибора:

| Диаметр труб | 13-1500 мм |
| --- | --- |
| Температура труб | ДО 200 оС |
| Скорость потока | 0 – 12 м/с |
| Точность измерений |  |
| Источник питания |  |
| Внутренний | Встроенный аккумулятор с зарядным устройством 220 В, 50 Гц |
| Встроенный накопитель данных | 112 кБ или 53700 точек измерений |
| Рабочая температура окружающей среды | -30 - +70 оС |
| Время непрерывной работы от аккумулятора | 20 - 24 ч |
| Вывод данных | Дисплей, выход на компьютер |
| Вес прибора | 1,5 кг |

2. Анализатор количества и качества электроэнергии “ AR. 5М ”

Анализатор серии AR.5М представляет собой программируемый прибор, позволяющий измерять, рассчитывать и записывать в память параметры одно- и трехфазных электрических сетей.

Прибор имеет шесть входных каналов: три для переменного напряжения и три для переменного тока (через трансформатор тока). Это позволяет измерять истинные значения: напряжения, тока по трем фазам, а также частоту и активную мощность по каждой фазе.

Встроенный процессор рассчитывает все остальные значения параметры электрической сети: cos(), реактивную энергию (индуктивная и емкостная составляющие учитываются отдельно). Даются как величины по каждой фазе в отдельности, так и суммарные.

Результаты анализа периодически записываются во встроенную память прибора (1 МБ), для последующей передачи на компьютер. Данные могут содержать:

а) среднее, максимальные и минимальные значения параметров, записанные через фиксированные промежутки времени (от 1сек. до 4 часов);

б) графики тока и напряжения по каждой фазе. В дальнейшем эти графики можно использовать для анализа гармоник.

Дополнительные картриджи позволяют регистрировать:

- до 49 гармоники напряжения и тока;

- импульсы, пики, провалы напряжения;

- коэффициент фликера;

- погрешности счетчиков электроэнергии;

- пусковые токи электродвигателей, различные переходные процессы.

Ниже приводятся технические характеристики прибора :

| Диапазон измерения тока Относительная погрешность измерения тока | 0 – 2000 A ± 0,5 % |
| --- | --- |
| - Диапазон измерения напряжения Относительная погрешность измерения напряжения | 0 – 800 В пер.ток ± 0.5 % |
| - Диапазон измерения cos Относительная погрешность измерения cos | 0.5 ÷ 1.0 ± 0,5 % |
| Измерительный диапазон мощности погрешность измерения мощности | Не лимитируется ±1% |
| - Источник питания | сеть 220В, встроенный источник питания |
| - Вывод результатов измерений | графический ж/к дисплей |
| - Связь с компьютером | порт RS-232 |
| - Вес прибора | 0,6 кг |

3. Газоанализатор KM 9006 “Quintox”

Газоанализатор  KM  9006  Quintox  предназначен  для  определения  состава  уходящих из котла  газов, а  также температуры  в  дымоходе, КПД  сгорания  топлива.

Эти  данные  могут  быть  использованы  для  расчетов  эффективности  работы  котлов, настройки котлов  и  для экологического  анализа  состава дымовых  газов.

Ниже приводится техническая характеристика прибора

| - Длина зонда отбора пробы |  | 600 и 1000 мм |
| --- | --- | --- |
| - Диапазон измерения температуры |  | -40 -+1200 0C |
| - Давление / Разряжение |  | ± 150 мбар |
| Диапазон измерения концентрации кислорода |  | 0 – 25 % |
| - Диапазон измерения концентрации моноокиси углерода (СО) |  | 0 – 10000 ррм |
| - Диапазон измерения концентрации оксида азота (NO) |  | 0 – 5000 ррм |
| - Диапазон измерения концентрации диоксида азота (NO2) |  | 0 – 800 ррм |
| - Диапазон измерения концентрации оксида серы (SO2) |  | 0 – 2000 ррм |
| - Точность |  | ± 5 % |
| - Прибор рассчитывает концентрацию CO2, Избыток воздуха, потери с уходящими газами. |  |  |
| - Источник питания |  | Встроенный аккумулятор с зарядным устройством |
| - Время непрерывной работы от аккумулятора |  | 8 часов |
| - Рабочие условия: |  |  |
| Рабочая температура окружающего воздуха для электронного блока |  | 0 - + 45 0C |
| - Прибор имеет библиотеку топлив включающую: - природный газ (различные виды), мазут, уголь |  |  |
| - Вывод данных | Дисплей, принтер, интерфейс для ПК |  |

4. Цифровой контактный термометр Fluke 53

Предназначен для замера контактным способом температур воздуха, жидкостей и нагретых  поверхностей. Прибор состоит из набора термопар и блока управления.

Прибор имеет два канала (одновременно могут подключаться две термопары) и кроме температуры может вычислять разность температур (например, разность температур прямого и обратного теплопровода).

Термометры позволяют регистрировать до 500 измеренных значений с интервалом, настроенным пользователем; подключать 3 типа термопар R , S и N (всего 7 различных типов).

Типы термопар - J, K, T, E, N.

Диапазон температур:

| Термопара типа J | -210°С...1200°С (-346°F...2192°F) |
| --- | --- |
| Термопара типа K | -200°С...1372°С (-328°F...2501°F) |
| Термопара типа T | -250°С...400°С (-418°F...752°F) |
| Термопара типа E | -150°С...1000°С (-238°F...1832°F) |
| Термопара типа N** | -200°С...1300°С (-328°F...2372°F) |
| Термопары типов R** и S** | 0°С...1767°С (32°F...3212°F) |

Питание: 3 батареи тип АА

Размеры (HxWxD): 173 х 86 х 38 мм

Вес: 400 г/

5. Инфракрасный термометр (пирометр) Fluke 566

Предназначен для замера бесконтактным способом температур на поверхностях труб, котлов и т. п. Прибор выполнен в виде "пистолета", что очень удобно при инструментальном обследовании.

Технические характеристики прибора :

| Диапазон измерения температуры, °С | -40..+650 - ИК канал -270..+1372 - контакт. способ |
| --- | --- |
| Погрешность ИК измерений | от -40°С до +1372°С: ±1% или ±1°С |
| Разрешение | 0,1°С |
| Спектральная чувствительность | от 8 мкм до 14 мкм |
| Время реакции | <500мс |
| Погрешность контактных измерений | <0°С: ±(1°С+0,1°С/1°С) >0°С: ±1% или ±1°С |
| D:S (отношение расстояния к размеру пятна) | 30:1 |
| Лазерный целеуказатель | одноточечный |
| Коэффициент излучения | Регулируемый от 0.1 до 1,0 с шагом 0,01 |
| Регистрация данных с отметкой даты и времени | 20 результатов измерений |
| Сигнализация выше/ниже предела | Звуковая и 2-х цветная визуальная |
| Мин/Макс/средн/Дифф | Да |
| Питание | 2 батареи типа АА |
| Вес | 0,965кг |
| Размеры | 25,4 х 19,1 х 6,9 см |
| Рабочая температура | от 0°С до +50°С |

6. Тепловизор «Panatest TH9100PMV/PWV»

|  | TH9100PMV | TH9100PWV |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения температуры | -20…+250°C | -40…+500°C |
|  | опционально до 2000°С |  |
| Чувствительность | от 0.02°C | от 0.03°C |
| Погрешность | ± 2°C, ± 2% от показания |  |
| Спектральный диапазон | 8 ... 14 мкм |  |
| Тип детектора | лицензионная неохлаждаемая болометрическая матрица (uFPA microbolometer), производства США (Японии) |  |
| Объектив | 21,7°х16,4° |  |
| Пространственное разрешение | 1,2 мрад |  |
| Диапазон фокусировки | от 30 см до бесконечности |  |
| Динамический диапазон | 14 бит |  |
| Коррекция температуры окружающей среды | Есть |  |
| Улучшение сигнал/шум | Σ2, 4, 8, 16, 32, 64 |  |
| Коррекция коэффициента излучения | 1.00 ... 0.10 (с шагом 0.01) |  |
| Отображение информации | Цветной видоискатель, Цветной ЖК-дисплей |  |
| Автоматические функции | Полное авто (уровень/чувствительность/фокус), Автофокус, Авто уровень, Авто чувствительность, Мульти фокус, Фильтр резкости, Медианный фильтр |  |
| Функции дисплея | Реальное время/Стоп кадр |  |
| Цветной/ Монохромный (позитив/негатив) | 16, 32, 64, 128, 256 градаций, Rainbow/Brightness/Shine/Hot-iron/Medical/Fine - цветовые шкалы |  |
| Логарифмическая шкала | Есть |  |
| Изотермы | 4 |  |
| Функции анализа | Измерение в точке (10 точек), Коррекция коэффициента излучения в точках измерения, Разница температур, Термопрофиль, Мин/Макс температура (в окне, в области), Мин/Макс температура с фиксацией (в окне, в области), События (в окне, в области), Установка области (5 областей), Автоматический выбор уровня, Автоматический выбор диапазона, Текстовая аннотация (памятка) |  |
| Композитное изображение | Есть |  |
| Память реального времени (RTM) | 1664 термограммы 1/60…3600 сек |  |
| Запись /воспроизведение голосовой аннотации | до 30 секунд (Встроенный микрофон/динамик) |  |
| Видеовыход | NTSC/PAL, S-video |  |
| Интерфейс | IEEE 1394, RS-232C, (опционально USB 2.0) |  |
| Сохранение/формат данных | Compact Flash карта памяти / SIT, BMP, JPEG |  |
| Диапазон рабочих температур и влажность | -15 ... 50°C, 90% RH или меньше (без конденсата) |  |
| Температура хранения и влажность | -40 ... 70°C, 90% RH или меньше (без конденсата) |  |
| Источник питания От сети: | ~100V ... 240V |  |
| Аккумулятор DC: | +7.2V |  |
| Потребляемая мощность | около 6W |  |
| Время работы от аккумулятора | Около 180 мин. (Li-ion battery, 1800 мАч) |  |
| Защита корпуса | IP-54 (пыле- влагозащищенный) |  |
| Защита удара и вибрации | Удар: 30G (294 м/сек2 (IEC60068-2-27), Вибрация 3G (29,4 м/сек2 (IEC60068-2-6) |  |
| Габариты | 108 (д) x 113 (в) x 189 (г) мм |  |
| Вес | 1,3 кг (без ЖК-дисплея и аккумулятора), 1,7 кг (с ЖК-дисплеем и аккумулятором) |  |

7. Люксметр «Testo-545»

Прибор позволяет измерять уровни освещенности от различных источников света.

| Сенсор | Кремниевый фотодиод |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | от 0 до 100 000 люкс |
| Погрешность | 5% |
| Разрешение | 1 люкс (от 0 до 32 000люкс) 10 люкс (от 0 до 100 000люкс) |
| Дисплей | 2 строчн. LCD и 2 матричные линии |
| Питание | 9В, крона |
| Рабочая температура | 0 до +50°С |
| Температура хранения | -20 до +70°С |
| Вес | 255г |
| Габариты | 220мм×68мм×50мм |

8. Термоанемометр «Testo 445»

Двухканальный многофункциональный портативный прибор с большим выбором зондов для комплексного измерения параметров климата и наладки систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Измеренные данные (одновременно два параметра) в цифровом виде отображаются на дисплее

Зонды:

1. Измерение влажности и температуры. Зонды стандартные (диаметр – 12мм), телескопические (длина до 800мм), промышленные: саблевидные, для измерений влажности сыпучих продуктов, высокотемпературные (до 180°С).

2. Измерение скорости и температуры. Зонды-крыльчатки (диаметр от 12 до 100мм) с телескопом (длина – 1метр); зонды с обогреваемым шариком (диаметр от 3 до 10мм) и с телескопом (длина – до 850мм); трубки Пито (длина – от 300 до 1000мм).

3. Измерение температуры. Зонды поверхностные с подпружиненной термопарой (до +700°С) и магнитные для металлических поверхностей (до +400°С); погружные/проникающие для газов, жидкостей и сыпучих веществ (длина до 1200мм, максимальная температура до +1250°С).

4. Измерение давления. Зонды для измерения дифференциального давления (до +/- 100 мБар) и абсолютного давления (до 2000 мБар).

5. Дополнительные зонды. Измерение СО в воздухе (0...500 ppm), СО2 в воздухе (0…10000 ppm).

9. Тахометр «Testo 470»

Прибор имеет комбинацию контактного и бесконтактного способов измерения частоты вращения. Рефлекторы закрепляются на объекте для проведения бесконтактных измерений. Красный луч с прибора необходимо направить на рефлектор. При контактном измерении скорость вращения измеряется с помощью насадки в виде конуса или колеса

| Тип датчика | Оптич. с мод. световым лучом | Механический |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения | +1...+99 999 об/мин | +1...+19 999 об/мин |
| Погрешность ±1 цифра | ±0,02% от изм. знач. (+1...+99 999 об/мин) | ±0,02% от изм. знач. (+1...+19 999 об/мин) |
| Разрешение | 0,01 об/мин (+1...+99,99 об/мин) 0,1 об/мин (+100...+999,9 об/мин) 1 об/мин (+1000...+99 999 об/мин) |  |
| Рабочая температура | 0...+50 °С |  |
| Питание | 2 элемента формата АА |  |
| Линейная скорость | 0,1...1 999 м/мин 0,30...6500 футов/мин 4,00...78,000 дюймов/мин |  |
| Расстояние | 0,02...99 000 м 0,01...99 000 футов 1,00...99 999 дюймов |  |
| Погрешность | ±1 цифра/0,02м/1,00 дюйм в зависимости от разрешения |  |

10.  Ультразвуковой толщиномер TM8812

Портативный цифровой ультразвуковой толщиномер, предназначенный для измерения толщины таких материалов как сталь, чугун, алюминий, медь, латунь, цинк, кварцевое стекло, полиэтилен, хлорвинил, серый чугун, черный чугун.

| Диапазон измерений | от 1,2мм до от 200мм |
| --- | --- |
| Погрешность | ± ( 0,5%+0.1 )мм |
| Температура объекта | от 0 до +100°С |
| Рабочая температура | от 0 до +50°С |
| Разрешение | 0,1 мм |
| Габариты | 120 X 62 X 30 мм |
| Вес | 164 г (без батарей) |
| Питание | 4 батареи AAА 1,5V |

11. Манометр «Testo 512»

Дифференциальные цифровые манометры серии testo 512 предназначены для измерения давления, разрежения и разности давлений в газовых потоках, камерах сгорания, системах кондиционирования воздуха и др.

В комплекте с трубкой Пито является измерителем динамического, статического и полного давлений с одновременным выводом на двухстрочный дисплей рассчитываемых показаний скорости.

| Единицы измерения | гПа/мбар; мм вод. ст.; мм рт. ст.; фунт/кв. дюйм; дюйм вод. ст; м/с, фут/мин. |
| --- | --- |
| Среда измерения | Воздух и все не коррозионные газы |
| Диапазон измерения | 0... +200 гПа (мбар) |
| Тип подключаемых шлангов | 4/6 мм |
| Дисплей | ЖКИ, 2 строки |
| Рабочая температура | 0... +60 °С |
| Погрешность | 0,5% |
| Питание | 9 В («Крона») |

12. Электронный накопитель данных «Testo 175»

Накопитель данных для регистрации температуры, влажности, напряжения/тока производства.

Имеет внутренний или внешний датчик (датчики). С помощью светодиодных индикаторов можно зафиксировать факт выхода температуры за установленные пределы. Существует два режима записи в память: однократный (после заполнения всей памяти запись прекращается), кольцевой (продолжается перезапись ранних данных).

Ресурс литиевой батареи логгеров 2,5 года и более.

|  | Testo 175-T1 | Testo 175-Т2 | Testo 175-3 | Testo 175-H1 | Testo 175-H2 | Testo 175-S1/ S2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерений: |  |  |  |  |  |  |
| Температура оС | -35…70 | -40…120 | -50…1000 | -10…50 | -20…70 | - |
| Влажность,% | - | - | - | 0…100 | 0…100 | - |
| Напряжение, В | - | - | - | - | - | 0…1 0…10 |
| Ток, А | - | - | - | - | - | 0…20 4…20 |
| Объем памяти | 7800 | 6000 | 16000 | 3700 | 16000 | 16000 |
| Питание | литиевый элемент формата 1/2 АА |  |  |  |  |  |
| Габариты | 82 х 52 х 30 мм |  |  |  |  |  |
| Вес, г | 90 | 84 | 90 | 80 | 85 | 80 |

13. Расходомер пара «Днепр-7»

Доплеровский ультразвуковой расходомер-счетчик «Днепр-7» является прибором общепромышленного назначения с широким диапазоном контролируемых сред с накладным монтажом датчиков.

Расходомер-счетчик ультразвуковой «Днепр-7» предназначен для технологических и коммерческих измерений, контроля и учета объемного расхода, количества жидкости и насыщенного водяного пара в системах холодного, горячего водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

| Температура контролируемой среды: |  |
| --- | --- |
| воды | от 1 до 150°С |
| насыщенного пара | от 100 до 200°С |
| Диаметры условного прохода трубопроводов: (при толщине стенки от 2 до 20 мм — для металлических трубопроводов, для неметаллических трубопроводов — без ограничения). |  |
| для жидкости | от 20 до 1600 мм |
| для пара | от 20 до 700мм |
| Номинальные диапазоны преобразования объемного расхода: |  |
| воды — три диапазона в пределах: | от 0,051 до 43429,4 ³/ч |
| насыщенного водяного пара — три диапазона в пределах: | от 0,4 до 2021663 ³/ч. |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества жидкости (пара) в диапазоне расходов от 3 до 100%, и во всем температурном диапазоне. | ±2 % |
| Напряжение питания: | 220 (+22;-33) В, 50 ±1Гц. |
| Мощность, потребляемая расходомером | не превышает 50 ВА. |

14. Расходомер сжатого воздуха «CS 2390»

Предназначен для стационарного и переносного использования в воздухопроводах сжатого воздуха и газа.

| Величины измерений: | м3/час, м3/мин, л/мин, м/сек |
| --- | --- |
| Легко регулируемый в CS 2390-5 диаметр: |  |
| Запоминающее устройство: | 6.000 данных измерений |
| Принцип измерения: | калориметрическое измерение |
| Среда измерений: | воздух, газы |
| Диапазон измерений: | 0…26,400 м3/час (возможно спец. исполнение) |
| Точность без измерительного участка: | ±4% от изм. ±3% от изм. посредством прецизионной подгонки данных 5 точек ИСО |
| Рабочий диапазон температур: | -30 … 110 °С трубка датчика -30 … 80 °С корпус |
| Рабочее давление: | до 50 бар |
| Трубка датчика: | высокосортная сталь, 1.4301 стандартная длина монтажа 220 мм, Ø 9 мм |
| Монтажная резьба: | G ½" |
| Питание: | переносной аппарат 12 VDC |
| В дополнение к вышеперечисленным данным: |  |
| Легко регулируемые в DS 300 единицы измерения: | м3/с, м3/час, м3/мин, л/мин, л/сек, ft/мин, cfm |
| Легко регулируемый в DS 300 диаметр |  |
| Точность с измерительным участком: | ±3% от изм., ±2% от изм. с сертификатом подгонки 5 точек ИСО |
| Питание: | 12-30 VDC |